微量输注泵参数：

通道注射器规格  10ml\ 20ml 、30ml 、50ml

注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

快速速率   1200ml/h (50ml 注射器)

600ml/h ( 30ml注射器)

399.9ml/h ( 20ml 注射器)

累计容量      0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增

限制量        0—9999ml

精度          ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

电源          AC220V±22V  50HZ±1HZ

DC12V 充电16小时后可持续工作3.8小时以上

环境条件     温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%

报警        残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安

装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

自动识别注射器规格

可使用一次性注射器（包含≥13种不同品牌）

阻塞后针筒内压力自动释放

可记录500条以上（含500条）历史纪录）

具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。

快速输液控制

RS232 电脑接口

限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

KVO速率

安全类型：Ⅰ类CF型

IP等级IP×4（防溅水）

通过CE认证（暨符合最新标准YY0709-2009. 符合IEC60601-2-24标准和IEC60601-1-2标准）

快速推进键保险

注射过程中快速推注功能